手术无影灯参数说明

- 设备名称：无影灯

- 设备数量：一台

三、性能要求：

1.主体材料：钛合金横臂，椭圆型材，强度高，无焊接，采用特殊铆接工艺，确保每个角90°，保证无影灯使用过程中定位精准，不发生飘移。

2.灯头：花瓣式造型，满足层流手术室需求。

3.光源：采用进口的LED冷光源无红外辐射，超薄光学透镜，平均使用寿命50000h（提供进口证明）。

4、无影效果：当光束被第一个挡板遮挡时，中心照度应不小于70%，两个挡板遮挡时中心照度应不小于50%。（提供省级以上部门检测报告）

5、有深腔管的剩余照度应≥80%（提供检验报告）。

6、安全要求：应符合GB/T14710-2009中规定的气候坏境II组，机械环境II组

7、亮度调节：采用数字方式无级调控LED的亮度，操作者可根据自身对亮度的适应性随意调节。

8、具有调节光斑直径和调节色温功能，色温多档可调。

9、开关电源：采用进口开关电源控制电压，使工作电压永远处于稳压状态。

10、可卸式手柄外套，便于清洁消毒。

技术规格：

灯头形式         花瓣式

灯头直径         ≥650(mm)

灯头1米处照度   140000≥Ec≥60000

光斑直径 D10     180±40(mm)

光斑直径 D50     110±35(mm)

照明深度         ≥700mm

显色指数Ra      ≥95

可选色温         6700≥Tc≥3000(多档可调)

总辐照度与照度比值＜6 (mW/m2lx)

电源电压         220V±20%，50Hz

输入功率         120VA±10%

安装高度         270-320 (cm)

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场，必要时提供同型号或以上备用机。

3、整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.