**妇产科康复治疗仪技术参数**

1. 设备名称：康复治疗仪
2. 设备数量：一台
3. 技术规格及要求：

1、输出技术指标

1. 脉冲频率：300~1000Hz
2. 脉冲宽度：400μs±10％
3. 额定负载阻抗 500±10％
4. 单个脉冲电量 >7uC
5. 单个脉冲最大输出能量 ≤300mJ
6. 开路输出电源峰值 ≤500V
7. 最大输出幅度有效值 ≤40V（或80mA）

2、显示：≥5.7英寸蓝色STN显示屏，显示输出强度和时间，屏幕可0-60度任意折叠。

3、通道数：三通道，输出强度独立可调。

4、治疗时间： 20，30，40，50,60分钟或不定时设置。

5、定时偏差：不超过±5％。

6、软件治疗菜单查询：配置软件下拉菜单式治疗项目菜单快捷查询功能，要求对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间一目了然，方便临床的操作。

7、治疗项目选择：中文菜单，处方式按键方式，根据不同治疗项目，可同时治疗两个或三个病人，具有菜单选择、治疗时间计数和提示、声光提示等功能。

8、治疗项目：产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿潴留治疗。

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场，必要时提供同型号或以上备用机。

3、 整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.

4、所需耗材为长沙市鑫卫网中标产品