无创呼吸机技术参数

- 设备名称：无创呼吸机

- 设备数量：一台

- 技术规格及要求：

- 通气模式要求:

自主呼吸模式S；

时间控制模式T

自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；

持续气道正压通气CPAP；

压力控制模式PC

平均容量保证压力支持功能AVAPS

AVAPS变化速率范围可调

呼气压力释放功能Bi-Flex

2. 参数调节要求：

2.1AVAPS

AVAPS速率：不小于0.5-5cmH2O/分钟

IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值： IPAP 最小至30cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

报警:      低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力: 不小于 4-30 cmH2O；

EPAP呼气压力: 不小于 4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

2.2呼吸频率:  不小于0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

2.3吸气时间:  0.5-3.0秒

2.4 吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

2.5具备压力延迟上升功能0-45分可调

2.6  一体化加温湿化器，防水流倒灌技术

2.7  吸气触发与呼气切换方式:全自动跟踪调节

漏气补偿: 全自动漏气补偿，最大漏气补偿可达60L/min

2.8  监测参数要求：

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比

2.9 报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

4. 临床软件：EncorePro和Directview软件含SmartCard，可记录呼吸事件：

窒息/低通气指数 (AHI)

阻塞性事件(OA)

开放性呼吸事件(CA)

低通气(H)

周期性呼吸 (PB)

微觉醒RERA

大量漏气(LL)

鼾声 (S)

5. 适用人群：可适用于体重>10kg的儿童/成人

6. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场。

3、 整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.