妇产臭氧治疗仪产品性能及技术参数

- 设备名称：臭氧治疗仪

- 设备数量：一台

- 技术规格及要求：

（一）性能要求

1、一体化设计，双液晶触摸屏显示，内置加热，自动恒温；具备以空气源来制造臭氧功能，具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。

2、冲洗液可选择手动加水，也可选择自动进水，配备净水装置。冲洗液加热保护采用继电器加可控硅双重控制。储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响，加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。

3、冲洗部分和治疗部分采用单独的液晶显示屏显示，并可以自动记录冲洗及治疗的次数，同时，冲洗部分和治疗部分可单独使用也可以同时使用，节能环保。

4、冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。

（二）参数要求：

1.治疗臭氧气体浓度：≤3.6mg/L。

2.治疗臭氧水浓度：≥0.75mg/L。

3.臭氧产量：≤800mg/h。

4.雾化率：≥12ml/min

5.多功能工作模式：气、雾、水三种工作模式

6.冲洗流量：≥0.5L/min

7.冲洗液加热温度范围：18-40℃可调。

8.冲洗出水压力：≥11Kpa

9.治疗定时：5min、10min、15min三档。

10.臭氧雾化治疗和臭氧气体治疗可自动切换

11.治疗仪正常工作时臭氧气体泄露量≤0.03mg/m³

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场，必要时提供同型号或以上备用机。

3、 整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.

4.耗材为长沙鑫卫网中标产品