全自动血培养仪技术参数

- 设备名称：全自动血培养仪

- 设备数量：一台

- 技术规格及要求：

1. 检测原理：

1)  检测方法采用荧光增强连续检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测

2)  拥有超过30种运算法则，进行数据分析, 以确保检测结果高度准确性

3）拥有二期运算法则，对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测

2. 硬件配置：

1) 可同时检测200个以上标本

2）检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示

3）每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正，以确保结果的准确性

4）仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时

5）仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后5小时内再放入，相关数据不丢失，可以继续检测

6）数据录入方式采用条码扫描。可扫描双条码。仪器内置电脑系统，全图形操作界面，无需再附加电脑

7）门把配备独特的DISCO灯，不同灯光即时显示仪器内培养瓶检测状态

8）仪器中部配置独立的条形码扫描器，方便扫描操作

9）具备匿名瓶功能，允许事后补录信息

10）触摸屏操作，操作过程便捷快速

11）具备误取报警功能，防止操作失误

12）培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配

3. 样本要求

1）可检测临床血液及体液标本

2）检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌

4.  配套试剂

1）有多种培养瓶可供选择（包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶），树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能

2）保存无特殊环境及温度要求

3）培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置

4）瓶内负压，防止内部液体溅出，利于标本采集

5）培养瓶采用高透光、高气密性、防压、防碎设计的玻璃瓶

5. 相关认证：仪器及培养瓶获得了FDA、CE及国内SFDA的批准,

6. 数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析

四、商务要求：

1、 投标方应对买方的技术、管理人员、操作人员进行不限次数培训，免费培训至能开展临床工作。

2、投标方应提供保修和维修服务承诺。要求投标方在接到维修要求后2小时内响应，如不能立即解决, 24小时内派工程师到达现场。

3、 整机保修≥两年。每年例行巡视2次以上,终身维护.

*4、所用试剂为长沙市鑫卫网中标产品。